ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) противогазов гражданских фильтрующих ГП-21 или ГП-21У)
Номенклатура закупаемого товара определена с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 и методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных МЧС России 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11.

Закупаемый товар: противогаз гражданский фильтрующий ГП-21 или ГП-21У.
Должен соответствовать требованиям ВКЯП.260.475.000 ТУ или ТУ 8027-346-05808014-2015.
Количество: _____ шт.

I. Функциональные характеристики
Противогаз гражданский фильтрующий (далее – противогаз) должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химически опасное вещество ингаляционного действия, находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях чрезвычайных ситуаций, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения.
Поставляемые противогазы должны быть предназначены для применения во всех климатических зонах Российской Федерации.

В комплект каждой единицы противогаза должны входить:
1. Лицевая часть со смотровым экраном (панорамным стеклом) – 1 штука.

2. Фильтр комбинированный специальный (далее – фильтр) в металлическом корпусе с лакокрасочным покрытием – 1 штука.

3. Сумка для хранения и ношения противогаза – 1 штука.

4. Указания по эксплуатации – 1 штука.

II. Технические характеристики 
В целях приобретения современного товара с высокими техническими характеристиками, обеспечивающего максимальное удобство применения и гарантированное исключение риска поражения человека, к нему предъявляются следующие требования:
	Значение характеристики
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Единица измерения (ОКЕИ)

	Масса противогаза, создающего нагрузку на голову
	---
	не более 800
	---
	грамм

	Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха1
	---
	не более 21
	---
	миллиметр вод. столба

	Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю СМТ2
	---
	не более 0,0002
	---
	процент

	Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ2 под лицевую часть
	---
	не более 0,0001
	---
	процент

	Коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода-131 и  йодистого-131 метила3 
	---
	не более 0,01
	---
	процент

	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе
	---
	не более 1,0
	---
	процент

	Площадь поля зрения 
лицевой части
	не менее 70
	---
	---
	процент

	Разборчивость речи при надетом противогазе
	не менее 80
	---
	---
	процент

	Резьбовые соединения лицевой части и фильтра
	---
	---
	40х4

(ГОСТ 8762-75)
	миллиметр

	Температурный диапазон эксплуатации
	---
	---
	от -40 до +40
	градус Цельсия


1 - на вдохе при объемном расходе 30 л/мин;

2 - стандартный масляный туман;

3 - при расходе воздуха не менее 28,6 дм3/мин и начальной концентрации не менее 3,8·10-5 Ки/л.
Требования к времени защитного действия фильтра по тест-веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3/мин, обусловленные нормативной документацией производителей товара.
	Значение характеристики
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Единица измерения (ОКЕИ)

	Циклогексан при

концентрации 3,5 мг/дм3
	не менее 70
	---
	---
	минута

	Хлор при

концентрации 3,0 мг/дм3
	не менее 20
	---
	---
	минута

	Сероводород при 
концентрации 1,4 мг/дм3
	не менее 40
	---
	---
	минута

	Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3
	не менее 20
	---
	---
	минута

	Аммиак при 
концентрации 0,7 мг/дм3
	не менее 50
	---
	---
	минута

	Пары ртути при

концентрации 13,0 мг/дм3
	не менее 6000
	---
	---
	минута

	Циановодород при концентрации 5,0 мг/дм3
	не менее 20
	---
	---
	минута

	Хлорциан при 
концентрации 5,0 мг/дм3
	не менее 20
	---
	---
	минута

	Динамическая активность по декану при 0,05 мг/дм3
	не менее 1,5
	---
	---
	грамм


III. Эксплуатационные характеристики

1. Лицевая часть противогаза.
Лицевая часть должна соответствовать категории 3 (Cl 3) – маски специального назначения, предназначенные для применения в аварийных условиях. Маски категории 1 и 2 (Cl 1 и Cl 2, не для применения в аварийных условиях) не допускаются к поставке.
Лицевая часть должна состоять из корпуса маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, смотрового экрана (панорамного стекла), переговорного устройства, узла клапана выдоха, узлов клапанов вдоха с резьбовыми горловинами, подмасочника с клапанами и оголовья (наголовника).

Корпус лицевой части должен иметь низкий профиль для обеспечения совместимости со средствами защиты головы. Подмасочник должен обеспечивать плотное прилегание лицевой части к носу и рту пользователя, а встроенные в подмасочник клапаны должны исключать возможность запотевания внутренней поверхности смотрового экрана. Для обеспечения надежности и газонепроницаемости лицевой части смотровой экран должно быть термически вмонтировано в корпус маски. Для обеспечения гарантированной стойкости к механическим воздействиям смотровой экран должен быть выполнен из прозрачного гибкого («мягкого») полимерного материала, который не должен разрушаться и должен возвращаться в первоначальное состояние после механического воздействия. Для учета индивидуальных особенностей пользователей лицевая часть должна иметь два узла клапанов вдоха (с левой и правой стороны). Оба узла клапанов вдоха должны иметь резьбовые соединения для обеспечения быстрой смены левостороннего и правостороннего расположения фильтра, без перестановки седловины узла вдоха. Один из узлов клапана вдоха должен быть закрыт ввинчиваемой  заглушкой. Крепления оголовья должны иметь «самозатягивающиеся» пряжки для быстрой подгонки к любому типу лица. 
2. Фильтр противогаза.

Корпус фильтра должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие для обеспечения защиты от коррозии. Закатной шов фильтра должен быть расположен в зоне фильтрующего элемента, для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону вдоха, в случае механического повреждения закатного шва. Фильтр должен быть герметичным в соответствии с методикой испытаний по ГОСТ 23223-78.


3. Сумка противогаза.

Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения противогаза. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.
IV. Требования к маркировке.
Противогазы должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность.
1. Лицевая часть противогаза.

Маркировка лицевой части должна содержать указания на: рост (размер) лицевой части, наименование или условное обозначение производителя, дату выпуска лицевой части (как минимум, квартал и две последние цифры года).

2. Фильтр противогаза.

На цилиндрической части фильтра должно быть нанесено наименование фильтра, наименование или условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (как минимум, квартал и две последние цифры года), марка и класс защиты фильтра. 

Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара фильтр противогаза должен иметь особую маркировку: на экране дна фильтра методом штамповки изнутри должно быть выдавлены две последние цифры года изготовления; на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

V. Требования к упаковке.

Противогазы должны быть упакованы в заводскую упаковку – ящики для средств индивидуальной защиты. Ящики должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя. Укладка в ящики лицевых частей должна быть произведена в следующем ростовочном соотношении: 1 рост – 50%; 2 рост – 50%.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.
Поставляемые противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Противогазы должны быть изготовлены не ранее 2016 года.
Гарантийный срок хранения противогазов – не менее 12 лет с даты изготовления.

Партия противогазов должна сопровождаться следующими документами:

1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на ящик.
2. Паспортом на партию противогазов – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. Сертификатом соответствия в системе сертификации Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (в том числе на соответствие, распространяющихся на данный вид товара: подпунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 пункта 4.2; подпунктов 7, 8, 9, 13, 16 пункта 4.4, пунктов 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, раздела 6) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых противогазов.
Дополнительная информация.

Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и комплектности поставленного товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем техническом задании. Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции путем предоставления поставщиком протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности.
